Калибровка (модуль 3)

1. Идеальный вариант — исходный DICOM

Если у вас есть исходный DICOM-файл, а не просто JPG/PNG:

•	В DICOM обычно есть параметр Pixel Spacing (например, 0.1 mm/pixel).

•	Любая нормальная программа для просмотра DICOM (RadiAnt, EzDent, Romexis, Carestream и т.д.) автоматически подгружает этот масштаб.

•	Тогда дополнительно калибровать ничего не нужно — линейка в программе уже “знает”, сколько мм в одном пикселе.

Если возможно, попросить снимок в DICOM, а не в виде картинки — это самый точный способ.

2. Калибровка по объекту известного размера (если DICOM нет)

Если снимок уже только в виде картинки (JPG/PNG) и линейки нет, можно сделать калибровку по известной величине:

Что можно использовать:

•	Имплантат известной длины (например, 10 мм по паспорту производителя).

•	Ортодонтический брекет или дуга стандартизированного размера (например, слот 0.022" = 0.5588 мм), но это уже грубее.

•	Межзубное расстояние, которое вы точно измерили на гипсовой модели / скане (например, расстояние между фиссурами 36 и 46).

•	Любой металлический маркер/шарик, заранее установленный и имеющий точный размер (но это уже нужно было планировать до снимка).

Как это делается в программе (общий алгоритм)

Практически во всех программах принцип такой:

•	Находите на снимке два чётко видимых ориентира, расстояние между которыми вы знаете в миллиметрах.

•	В программе выбираете инструмент наподобие “Calibrate / Set scale / Калибровка”.

•	Проводите линию между этими двумя точками на снимке.

•	Программа спрашивает: “Какова реальная длина этого отрезка?” – вводите, например, 10 мм.

•	Программа пересчитывает: теперь N пикселей = 10 мм, и все последующие измерения идут уже в мм.

⚠️ Важно:

•	Лучше калибровать по объекту, который лежит примерно в плоскости интересующих измерений.

•	На ТРГ это обычно сагиттальная срединная плоскость, поэтому ориентиры тоже ищем максимально близко к ней, чтобы уменьшить влияние увеличения.

3. Учет увеличения (magnification factor) аппарата

Многие ТРГ-аппараты имеют фиксированный коэффициент увеличения, например 1.1 (10%), 1.08 и т.п., который:

•	Либо прописан в паспорте аппарата.

•	Либо указывается на распечатанном снимке.

Тогда можно:

•	Измерить расстояние на экране (в пикселях/мм программы как есть).

•	Разделить результат на коэффициент увеличения.

•	Например, программа показала 55 мм, коэффициент 1.1 ⇒ реальное расстояние ≈ 50 мм.

Это грубее, чем калибровка по эталонному объекту, но лучше, чем ничего.

4. Когда это физически невозможно

Если:

•	У вас только фотка снимка (например, фото ТРГ на телефоне с монитора),

•	Нет DICOM,

•	Нет линейки,

•	Нет ни одного объекта, реальный размер которого достоверно известен,

то сделать абсолютные измерения (в мм) корректно нельзя. Можно только:

•	Сравнивать относительные величины (соотношения, углы, пропорции),

•	Но не говорить, что, например, “это точно 23,4 мм”.

В диссертации / отчёте в таком случае лучше честно указать, что абсолютная метрическая калибровка невозможна, и уточнить, что анализ носит относительный/угловой характер.

5. Практический совет для вашей работы

Для точных расчётов на ТРГ:

•	По возможности работайте только с DICOM-данными (там уже есть масштаб).

•	Если пришёл только JPG/PNG:

•	Найдите имплантат / коронку / брекет / расстояние, размер которого вы знаете из вне-рентгенологического измерения.

•	Один раз калибруйте снимок в программе по этому объекту.

•	В протоколе обязательно описать метод калибровки:
“Калибровка измерительной линейки программы осуществлялась по длине имплантата X фирмы Y, паспортная длина — 10 мм”.

✅ Как выполнить калибровку масштаба в EzDent (EzDent-i)

В EzDent функция калибровки называется Calibration или Set Measurement Scale. Она присутствует в обоих режимах: для панорамы, ТРГ и 2D-снимков.

🔧 Пошаговая инструкция

1. Откройте снимок

•	Откройте ТРГ в EzDent.

•	Перейдите в режим 2D Measurements (Инструменты измерения).

2. Включите режим калибровки

В зависимости от версии программы кнопка называется:

•	Calibration

•	Calibrate

•	Set Scale

•	Или значок линейки с буквами “Cal”

Обычно находится на верхней панели, рядом с угломером и линейкой.

3. Укажите эталонный объект

Поскольку на ТРГ нет линейки, выбираем то, реальный размер чего заведомо известен:

🔹 Длина установленных имплантатов (самый удобный вариант).

      🔹 Высота коронки/брекета известного стандарта.

      🔹 Межимплантное расстояние, измеренное заранее по модели/скану.

4. Проведите эталонный отрезок

•	Выбираете Calibration tool.

•	Левой кнопкой мыши ставите первую точку.

•	Ведёте линию до второй точки.

•	Отпускаете — появляется окно для ввода длины.

5. Введите реальную длину

Появится диалоговое окно:

“Enter real distance (mm)”
        Вводите, например:

•	10 мм — если имплантат длиной 10 мм,

•	или другое точное значение.

6. Подтвердите

Нажмите ОК / Apply.
EzDent пересчитает масштаб: теперь все измерения в мм будут точными.

⚠️ ВАЖНО

Чтобы калибровка была правильной:

•	Используйте объект в плоскости снимка, максимально близкий к срединной сагиттальной плоскости (для ТРГ это важно).

•	Не используйте зубы или расстояния, которые меняются или зависят от проекции.

•	На ТРГ имплантат — самый надёжный эталон.